Oftalmologinio komplekto  (tonometro su pachimetru viename – 1 vnt., kompiuterinio perimetro - 1 vnt. ,testų projektoriaus- 1 vnt.) ir diagnostinio spirometro techninė specifikacija

OFTALMOLOGINIO KOMPLEKTO SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Prašomos charakteristikos | Siūlomos charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oftalmologinio komplekto komplektacija: | Tonometras su pachimetru viename – 1 vnt Kompiuterinis perimetras- 1 vnt. Testų projektorius- 1 vnt. |  |
| 2. | Visų oftalmologinių priemonių techninio suderinamumo užtikrinimui, komplektas neskaidomas, pateikiamas vieno tiekėjo | Būtina |  |
| 3. | Laimėjusi firma turi turėti teisę atlikti servisą visai perkamai įrangai | Būtina |  |
| 4. | Sertifikatai, patvirtinantys aparatų tarptautinių medicininių normų atitikimą ir CE ženklinimą. | Būtina | Pateikti kopiją |
| 5. | Naudojimosi instrukcija originalo ir vertimo į lietuvių kalba, med. prietaiso pasas. | Būtina |  |
| 6. | Garantija ne mažiau 12 mėn. | Būtina |  |

BEKONTAKTINIS TONOMETRAS SU PACHIMETRU SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Prašomo parametro reikšmė | Siūlomos charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tipas | Bekontaktis |  |
|  | Akispūdžio Matavimo riba | Dviejų diapazonų: 1) ne daugiau kaip nuo 1 ir ne mažiau kaip iki 30mmHg 2) ne daugiau kaip nuo 1 ir ne mažiau kaip iki 60mmHg pasirinktinai |  |
|  | Ragenos storio matavimas | ne daugiau kaip nuo 0,4 ir ne mažiau kaip iki 0,75 mm, tikslumas 0,001 mm |  |
|  | Matavimo atstumas | ≤ 11 mm |  |
|  | Matavimų ekranas | Liečiamas ≤ 8,5 WVGA, LCD spalvotas monitorius |  |
|  | Galimybė reguliuoti monitoriaus pasvyrimo ir pasukimo kampą vertikaliai ir horizontaliai | Būtina |  |
|  | Optinė galva su fiksavimo taikiniu | ±5 0 kampu žemyn |  |
|  | Kairės/Dešinės akies automatinis atpažinimas ir rodymas | Būtinas |  |
|  | Matavimo būdas | Automatinis/ rankinis |  |
|  | Minkšto oro gūsio padavimas | Būtinas |  |
|  | Automatinis rezultatų skaičiavimas ir rodymas | Būtinas |  |
|  | Savikontrolės sistema | Būtina |  |
|  | Prietaisas gali būti statomas prie sienos ir kampe | Būtina |  |
|  | Pasmakrio laikiklis | Būtina |  |
|  | Sujungimas su išoriniais įrenginiais | RS-232C jungtis, USB, LAN |  |
|  | Automatinis išsijungimo rėžimas | Būtinas |  |
|  | Klaidų rodymas kai matavimo rezultatas nepakankamai stiprus | Rodoma IOP reikšmė arba ‚ERR‘ |  |
|  | Integruotas filtras nuo dulkių pučiamam orui | Būtinas |  |
|  | Integruotas spausdintuvas | Būtinas |  |
|  | Galimybė įsivesti ir spausdinti inicialus čekyje | Būtinas |  |
|  | Spausdinimo popieriaus plotis | ≤58mm |  |
|  | Bekontaktinio tonometro energijos šaltinis | 220-240V 50/60Hz, 75 VA |  |
|  | Prietaiso svoris | Ne daugiau 19,5 kg |  |
|  | Komplektacijoje su oftalmologiniu elektriniu staliuku su ratukais |  |  |
|  | Oftalmologinio staliuko max pakėlimo aukštis | Ne mažiau 880 mm |  |
|  | Oftalmologinio staliuko min pakėlimo aukštis | Ne daugiau 660 mm |  |
|  | Oftalmologinio staliuko energijos šaltinis | 220-240V 50/60Hz |  |

KOMPIUTERINIO PERIMETRO SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Prašomo parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tyrimo laukų ir taškų pasirinkimas: | Centrinis (Central) 300±1°ne mažiau 100 tyrimo taškų; Pilnas (Full) 500±1°, ne mažiau 164 tyrimo taškai; Periferinis (Peripheral) 300±1°-500±1°, ne mažiau 72 tyrimo taškai; Makulos (Macula) 100±1°, ne mažiau 49 tyrimo taškai; Glaukomos 220±1°/500±1°, ne mažiau 104 tyrimo taškai; Neurologinis 500±1°, ne mažiau 164 tyrimo taškai; Centrinis 220±1°/300±1°, ne mažiau kaip nuo 45 iki 96 taškų; Mirgantis 150±1°/220±1°, ne mažiau 74 tyrimo taškai Vairavimo 500±1°/800±1°, ne mažiau 107 tyrimo taškų; Binokulinis 300±1°/400±1°, ne mažiau kaip nuo 21 iki 128 tyrimo taškų; Binokulinis vairavimo 1600±1°, ne mažiau 120 tyrimo taškų; |  |
| 2. | Stimulų spalvos: | žalia ir raudona |  |
| 3. | Stimulų dydžiai: | Žalio - Goldmano III (0,430±0,01°); Raudonas - 4mm (0,720±0,01°). |  |
| 4. | Stimulų intensyvumas | Žalio – ne mažiau kaip nuo 0,03asb iki 1000asb; Raudono - ne mažiau kaip 0,3asb iki 10000asb; |  |
| 5 | Stimulų intensyvumas kitimo žingsnis: | 45 žingsniai ne daugiau kaip kas 1dB. |  |
| 6. | Stimulų šviesos bangos ilgiai: | Žalio: 565±1nm; Raudono: 626±1nm. |  |
| 7. | Tyrimo taškų skaičius | Ne mažiau 164 |  |
| 8. | Automatinis testo greičio parinkimas pagal paciento reakcijos laiką, ne mažiau kaip 0,1  9,9 s intervale | Būtina |  |
| 9. | Galimybė pasirinkti paciento atsakymo trukmę | Būtina |  |
| 10. | Atsakymo trukmė reguliuojama ne mažiau kaip 0,1s - 9,9s intervale | Būtina |  |
| 11. | Tyrimai atliekami naudojant nuspėjamą loginį algoritmą (Predictive logic algorithms) | Būtina |  |
| 12. | Automatiškai stebima paciento atsakymo trukmė pagal kurį automatiškai reguliuojamas stimulo rodymo laikas. | Būtinas |  |
| 13. | Galimybė pakartoti tyrimo tašką pasirinktinai pelytės pagalba. | Būtina |  |
| 14. | Pažangus regresijos analizės tyrimas | Būtinas |  |
| 15. | Galimybė pridėti naują tyrimo tašką pasirinktame tyrimo lauke. | Būtina |  |
| 16. | Galimybė testo metu naudoti korekcinius lęšius 38 mm su įvedama korekcija į testo duomenų bazę | Būtina |  |
| 17. | Perimetro ekranas | pusrutulio formos, jo kreivumo spindulys 30±0,5 cm |  |
| 18. | Perimetro ekranas atviro tipo, sferinis (ne projekcinis) | Būtina |  |
| 19. | Pagrindo apšvietimas | 10±0,1 asb automatinis; 31,5±0,1 asb – vairuotojų tyrimui. |  |
| 20. | Galimybė sujungti perimetro programą su kitais įrenginiais | Būtina |  |
| 21. | Galimybė prijungti kelis perimetrus nuotoliniu tinklu prie vienos pacientų duomenų bazės. | Būtina |  |
| 22. | Galimybė kaupti duomenų bazę apie testuotus pacientus | Būtina |  |
| 23. | Galimybė tyrimo eigą ir rezultatus stebėti spalvotame monitoriuje | Būtina |  |
| 24. | Paciento akies stebėjimas įmontuotos CCD kameros pagalba | Būtina |  |
| 25. | Automatinis vyzdžio diametro matavimas | Būtina |  |
| 26. | Rezultatų spausdinimo spalvotu grafiku galimybė | Būtina |  |
| 27. | Pasirinktų taškų pakartotinio testavimo galimybė | Būtina |  |
| 28. | Automatinis smakro atramos aukščio reguliavimas | Būtina |  |
| 29. | Automatinis akies pozicijos fiksavimas | Būtina |  |
| 30. | Akies fiksavimo metodai: | Heijl-Krakau, automatinis akies sekimas su garsiniu ir matomu signalu, video stebėjimas |  |
| 31. | Komplekte PC su monitoriumi ir spausdintuvu | PC: su legalizuota programine įranga (Windows 7 arba naujesnė versija), Kompiuteris Pentium P4, 2,8Ghz arba aukštesnės klasės, Intel chipset 1Gb RAM, min 2 USB jungtys, 500GB 7200RPM HDD, CD-RW/DVD-ROM Combo įrenginys, kortelių skaitytuvas, integruota vaizdo plokštė, tinklo plokštė, garso plokštė, klaviatūra, optinė pelė; Monitorius plokščias 19" Perimetro programinė įranga; Spausdintuvas - lazerinis; |  |
| 32. | Komplekte su oftalmologiniu reguliuojamo aukščio elektriniu staliuku | Būtina |  |
| 32.1 | Oftalmologinio staliuko max pakėlimo aukštis | Ne mažiau 880 mm |  |
| 32.2 | Oftalmologinio staliuko min pakėlimo aukštis | Ne daugiau 660 mm |  |
| 32.3 | Su keturiais ratukais | Būtina |  |
| 32.4 | Keturi staliuko stabilumo fiksatoriai | Būtina |  |
| 33. | Maitinimo šaltinis | 220V 50 Hz |  |

Automatinio ŽENKLŲ projektoriaus specifikacija

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Prašomos charakteristikos | Siūlomos charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projektavimo atstumas | 3 – 6.1 m |  |
| 2. | Projektavimo dydis | Ne mažiau 30 kartų (kai rodoma 5 metrų atstumu) |  |
| 3. | Projektavimo matmenys | 330x270mm, Ø300mm |  |
| 4. | Ženklų lentelių skaičius | ne mažiau kaip 50 |  |
| 5. | Filtrai | ne mažiau kaip 36 (Atviras –1, horizontali linija – 5, vertikali linija - 8, atskiri - 21, R&G – 1) |  |
| 6. | Ženklų disko sukimosi greitis | ne daugiau kaip 0,03 s/kadras |  |
| 7. | Filtrų disko sukimosi greitis | ne daugiau kaip 0,02 s/kadras |  |
| 8. | Rodymo programos | ne mažiau kaip 2-vi ne mažiau kaip po 36 lentelių ar filtrų kiekvienoje |  |
| 9. | Šviesos šaltinis | 12V ne mažiau kaip 50W halogeninė lempa |  |
| 10. | Pasvirimo kampas | Ne mažiau  100 |  |
| 11. | Automatinis išsijungimo rėžimas | Išsijungia ne mažiau kaip po 10 minučių |  |
| 12. | Valdymas | Infraraudonųjų spindulių pultelis |  |
| 13. | Galimybė rodyti tik vieną ženklą | Būtina |  |
| 14. | Posvyrio funkcija | Būtina |  |
| 15. | Prijungimas prie išorinių įrenginių jungtys RS-232C ir infraraudonieji spinduliai | Būtina |  |
| 16. | Programuojama ženklų lentelės seka | Būtina |  |
| 17. | Maitinimo šaltinis | 220V 50 Hz |  |

DIAGNOSTINIO SPIROMETRO SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Parametro reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 |  |
| 2. | Diagnostinis spirometras | 1 vnt. |  |
| 3. | Testai | FVC, VC, MVV, Bronchų dilatacijos |  |
| 4. | Matavimo parametrai | FVC / Bronchų dilatacija FVC (l), FEV1 (l), FEV1/FVC (%), PEF (l/s), FEF50%(l/s), FEF25-75% (l/s), FEV6 (l), FEV1/FEV0.5 (-), PEFT, Vext (l), FIVC (l), FIF50%, FEF50/FIF50, QC Grades, FEV.5 (l), FEV3 (l), FEV.5/FVC (%), FEV3/FVC (%), FEV1/VC (%), FEV1/FEV6 (%), FEV1/PEF (%), FEV1/FIV1 (-), PEF/PIF (-), FEF25% (l/s), FEF75% (l/s), FEF75-85% (l/s), FET25-75 (s), FET100 (s), FIV1 (l), FIV1/FIVC (%), PIF (l/s), MTT (s), MVVInd (l/min), COPD Index (%), Lung age (years), VC, VC (l), TV (l), ERV (l), IRV (l), IC (l), Ti (s), Te (s), Tt (s), Ti/Tt (%), MVV MVV (l/min), Br./min (Br/min) Bronchų obstrukcija FVC (l), FEV1 (l), PEF (l/s), FEF25-75% (l/s) PDx |  |
| 5. | Automatinis geriausio VC, FVC, MVV tyrimo rezultato išrinkimas | Būtina |  |
| 6. | Bronchų testas | Būtina |  |
| 7. | Automatinė spirometrijos kokybės kontrolės funkcija | Būtina |  |
| 8. | Pritaikytas ir vaikams | Būtina |  |
| 9. | PRIE, POST, REF bronchų dilatacijos palyginimas | Būtina |  |
| 10. | Matavimo metodika | SEPAR ERS KNUDSON CRAPO ZAPLETAL MORRIS AUSTRIA GUTIERREZ CASTRO-PEREIRA POLGAR-WENG HANKINSON - NHANES III PEREZ – PADILLA CRUZ-MORALES GOLSHAN GARCIA RIO CANDELA PLATINO THAI 2000 |  |
| 11. | FVC interpretavimas | ATS/ERS, Miller chart, Snider/Kory/Lyons arba NLHEP |  |
| 12. | Veikimo režimai | Pirminė sveikatos priežiūra Profesionali sveikatos priežiūra Diagnostika |  |
| 13. | Galimybė tuo pačiu metu atvaizduoti dviejų matavimų kreives | Būtina |  |
| 14. | Matavimo principas | Infraraudonųjų spindulių srauto pertraukimas |  |
| 15. | Matavimo srauto ribos | Ne siauresnės kaip nuo 0 iki 16 l/s |  |
| 16. | Matavimo tūrio ribos | Ne siauresnės kaip nuo 0 iki 10 l |  |
| 17. | Srauto matavimo paklaida: | Ne daugiau kaip ± 5% arba 200 ml/s |  |
| 18. | Tūrio matavimo paklaida: | Ne daugiau kaip ± 3% arba 50 ml |  |
| 19. | PEF | Ne daugiau kaip ± 10% arba 300ml/s |  |
| 20. | Momentinis tyrimo atvaizdavimas | Būtina |  |
| 21. | Galimybė prijungti prie kompiuterio | Būtina |  |
| 22. | Integruotas terminis spausdintuvas | Būtina |  |
| 23. | Nosies spaustukai | Būtina |  |
| 24. | Termografinis popierius | Ne siauresnis kaip 110 mm |  |
| 25. | Duomenys eksportuojami į kitas valdymo sistemas | Būtina |  |
| 26. | Spirometro konstrukcija | Nešiojamas Svoris ne daugiau 1,7kg ±0,1kg |  |
| 27. | Intergruotas aukštos raiškos liečiamas VGA ekranas | Ne mažiau kaip 640x480 pikselių Ne mažiau 14,5cm istrižainės |  |
| 28. | Integruotas terminis spausdintuvas | Būtina |  |
| 29. | Vidinė duomenų bazė | Ne mažiau 3000 grafinių tyrimų |  |
| 30. | PIN apsauga duomenų bazės saugojimui | Būtina |  |
| 31. | Programinė įranga | Būtina |  |
| 32. | Jungtys | USB Ethernet Bluetooth HL7 |  |
| 33. | Maitinimas iš elektros tinklo ir integruoto akumuliatoriaus | Būtina |  |
| 34. | Vienkartiniai kandikliai (Lilly) | 500 vnt. |  |
| 35. | Tiekėjų teikiamų prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinių standartų reikalavimus | Turi būti paženklinta CE ženklu. Kartu su pasiūlymu pateikiami tai įrodantys sertifikatai. |  |
| 36. | Naudojimosi instrukcija originalo ir vertimo į lietuvių kalba, med. prietaiso pasas. | Būtina, pristatoma kartu su įranga |  |
| 37. | Garantija ne mažiau 12 mėn. | Būtina |  |