MEDICINOS ĮRANGOS PIRKIMO TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ PROJEKTAS

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis vnt. | Prekės parametrai | Reikalaujamos charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dentalinis rentgeno aparatas | 1 | Maitinimo blokas | Elektroninis, maitinimo šaltinis nuo 100 iki 240 V 50-60 Hz |
|  |  |  | Maksimali galia | 900 W |
|  |  |  | Automatinis maitinimo srovės svyravimų kompensavimas | Būtina |
|  |  |  | Fokusuojamo taško dydis | ne didesnis, kaip 0,4mm |
|  |  |  | Ekpozicijos laikas | pasirenkamas intervale 0,02 – 2 sek |
|  |  |  | Rankovės pozicionavimas fiksuojamas mechaniniu būdu. | Būtina |
|  |  |  | Rentgeno galvoje integruota rankena padėčių manipuliacijai | Būtina |
|  |  |  | Reguliuojama anodinė įtampa: | 60kV/65kV/70 kV |
|  |  |  | Reguliuojama anodinė srovė: | 4-7mA |
|  |  |  | Darbinis ciklas 1:30 |  |
|  |  |  | Iš anksto suprogramuoti ekspozicijų parametrai | Būtina |
|  |  |  | Galimybė operatoriui pačiam programuoti ekspozicijos parametrus | Būtina |
|  |  |  | Savikontrolės sistema su diagnostiniais, klaidų, bei gedimo kodais | Būtina |
|  |  |  | Galimas tvirtinimas | Prie sienos |
|  |  |  | Paruoštas skaitmeninei rentgenologijai | Būtina |
|  |  |  | Rentgeno aparate integruotas skaitmeninės rentgeno vaizdų sistemos prievadas su jungtimi davikliui | Būtina |
|  |  |  | Minimalus atstumas nuo rentgeno aparato iki kompiuterio, duomenų perdavimui | ≥ 18 m |
|  |  |  | Rentgenografijos daviklis: aktyvus plotas vaizdo taškų kiekis vaizdo taško dydis | 20x30 mm Ne mažiau 1.500.000 Ne daugiau 20µm x 20µm |
|  |  |  | Apsauginė apykaklė pacientui | Būtina |
|  |  |  | Kompiuteris: procesorius atmintis duomenų talpa Klaviatūra, pelytė operacinė sistema vaizdų apdorojimo programa | Ne mažiau 2 branduolių, ≥ 3,2 GHz Ne mažiau 4 GB Ne mažiau 500 GB Būtina MS Windows 7 arba Windows 8 Pritaikyta rentgenografijos davikliui, su duomenų baze ir galimybe su duomenų baze dirbti iš kelių kompiuterinių darbo vietų |
|  |  |  | Vaizduoklis | Ne mažiau 49 cm įstrižainės |
|  |  |  | Rentgeno diagnostikos procedūrų kabineto apsaugomųjų elementų storių skaičiavimo projekto paruošimas ir projekto suderinimas su Radiacinės saugos centru* | Būtina |
|  |  |  | Dokumentų paruošimas licencijai | Būtina |
|  |  |  | Garantija ne mažiau 24 mėnesių | Būtina |
|  |  |  | Sertifikatai, patvirtinantys aparatų tarptautinių medicininių normų atitikimą ir CE ženklinimą | Būtina |
|  |  |  | Medicinos prietaiso pasas | Būtina |
|  |  |  | Naudojimosi instrukcija (originalo kalba ir vertimas į lietuvių kalbą) | Būtina |
| 2. | Mobili slaugos lova | 30 | Gulimoji dalis | 4 dalių, su čiužinio laikikliais. |
|  |  |  | Gulimosios dalies pagrindas | Pagamintas iš metalo skersinių. |
|  |  |  | Ratukai | Ratukai 4, visi su individualiais stabdžiais. |
|  |  |  | Aukščio reguliavimas | Elektrinių variklių pagalba |
|  |  |  | Lovos aukštis nuo grindų iki gulimojo paviršiaus | Nuo 38 iki 81 (±2) cm |
|  |  |  | Galvos – nugaros dalies atlenkimas | Elektrinio variklio pagalba, nuo 0° iki 70° (±2°) |
|  |  |  | Šlaunų dalies atlenkimas (kelių iškėlimo kampas) | Elektrinio variklio pagalba, nuo 0° iki 30°. (±2°) |
|  |  |  | Valdymas | Pulteliu, pultelis su užrakto funkcija. |
|  |  |  | Šoniniai ranktūriai | Mediniai, ranktūrių auščio reguliavimo mechanizmas įmontuotas lovagaliuose |
|  |  |  | Lovos galvūgalio plokštės | Mediniai (MDP) |
|  |  |  | Lovos pritaikymas | Į komplektaciją įeina pasikėlimo rankena. Lova su 2 lizdais pasikėlimo rankenos tvirtinimui. |
|  |  |  | Išoriniai lovos išmatavimai | Ribose: 101x215 (±2) cm |
|  |  |  | Saugi darbinė apkrova | ≥220 kg |
|  |  |  | Elektrinė dalis | Apsaugos tipas ne žemesnis kaip IP X4. |
|  |  |  | Klasifikavimas ir setifikavimas | CE, 93/42/EEB direktyvos apie medicininės paskirties produktus baziniai reikalavimai |
|  |  |  | Garantija | 24 mėn. mechaninėms ir elektrinėms dalims, 12 mėn. pulteliui |

*Parengti ir suderinti su Radiacinės saugos centru kabineto, kuriame bus montuojamas įsigyjamas dentalinis rentgeno aparatas, radiacinės saugos projektą, atliekant radiacinės apsaugos nuo jonizuojančios spinduliuotės šaltinio apsaugomųjų elementų storių skaičiavimus. Projekte turi būti numatyta dentalinio rentgeno aparato montavimo vieta, elektros įvadas jo pajungimui, visi valdymo bei ryšio kabeliai ir jų pajungimas. Atliekant radiacinės apsaugos nuo jonizuojančios spinduliuotės šaltinio apsaugomųjų elementų storių skaičiavimus, dentalinio rentgeno aparato darbo krūvį įvertinti, atsižvelgiant į Užsakovo pateiktus skaičiavimus apie numatomus darbo krūvius.

Radiacinės apsaugos nuo jonizuojančios spinduliuotės šaltinio apsaugomųjų elementų storių skaičiavimus ir projektavimo darbus atlikti vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir normatyvais:

- Lietuvos HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“;

- Lietuvos HN 78:2009 „ Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgeno diagnostikoje“;

- Lietuvos HN 31:2008 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“;

- Lietuvos HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“;

- G. Morkūno 2001 metais parengtos „Rentgeno diagnostikos procedūrų kabineto apsaugomųjų elementų storio skaičiavimas. Metodinės rekomandacijos“.