##### ULTRAGARSINĖS DIAGNOSTINĖS SISTEMOS PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Apibūdinimas | Ultragarsinė diagnostinė sistema, pritaikyta pilvo organų, smulkių kūno dalių, kraujagyslių ir urologiniams tyrimams |
| 2. | Darbo rėžimai | B, M, Spalvinis / Spalvinis aukštos skiriamosios gebos tėkmės dopleris Galios dopleris Krypties galios dopleris PW pulsinis dopleris Audinių harmoninis vaizdavimas |
| 3. | Techniniai parametrai |  |
| 3.1 | Aktyvios jungtys davikliams | > 4 |
| 3.2 | Maksimalus vaizduojamas gylis | > 35 cm |
| 3.3 | Maksimalus kadrų dažnis | 1200 kadrų/s |
| 3.4 | Maksimali „cine“ atmintis | kadrų |
| 4. | Valdymo panelė | Turinti raidinę klaviatūrą |
| 4.1 | Valdymo panelės sukinėjimasis apie savo ašį | > 90 º kampu |
| 4.2 | Valdymo panelės reguliuojamo aukščio reguliavimas | Būtinas |
| 4.3 | Valdymo ratuko jautrumo reguliavimas | Būtinas |
| 4.4 | Klavišas ultragarsinio vaizdo didinimui per visą ekraną | Būtinas |
| 5. | Atskiras sistemos funkcijų valdymo monitorius | Lietimui jautrus, veikiantis liečiant ir su medicinine pirštine > 10 colių įstrižainės |
| 6. | Vaizdo monitorius | LED tipo |
| 6.1 | Monitoriaus įstrižainė | > 19 colių |
| 6.2 | Automatinės šviesumo kalibracijos funkcija | Būtina |
| 6.3 | Rotacijos apie savo ašį, aukščio reguliavimo galimybė | Būtina |
| 6.4 | Skiriamoji geba | > 1680 x 1050 |
| 7. | Vaizdo parametrų optimizavimas |  |
| 7.1 | B rėžimo konfigūruojami parametrai |  |
| 7.1.2 | Pilkosios skalės pasirinkimas | > 10 variantų |
| 7.1.3 | Kompensacinis stiprinimas pagal laiką TGC | > 8 lygių |
| 7.1.4 | Šoninio stiprinimo reguliavimas LGC | > 8 lygių |
| 7.2 | Pulsinės bangos doplerio (PW) konfigūruojami parametrai |  |
| 7.2.1 | Vaizdo išdėstymo formatai | H2:3; V2:3, V3:2, V3:1 |
| 7.2.2 | Doplerio kampo korekcija | > +/- 80 º Tiksli 1 º žingsniu Greita 60 º žingsniu |
| 7.2.3 | Automatinis PW kreivių matavimas realiame laike | Būtina Galimybė pasirinkti > 1-5 ciklų naudojamų automatinio matavimo vidurkiui Automatinė kraujotakos krypties atpažinimo, kampo bei intereso vartų pločio korekcija |
| 8. | Tyrimo eigos automatizavimo ir dokumentavimo protokolai, skirti palengvinti ir pagreitinti tyrimą | Būtina |
| 8.1 | Tyrimo eigos automatizavimo ir dokumentavimo protokolų funkcijos | Tyrimo protokolo pakopų pasirinkimas, norimos pakopos pakartojimas arba praleidimas. Automatinis nustatytų kūno žymenų ir daviklio padėties aktyvavimas kiekvienai tyrimo pakopai. Automatinis nustatytų komentarų aktyvavimas kiekvienai tyrimo pakopai. Vaizdavimo rėžimo ar jų derinių automatinis aktyvavimas kiekvienai pakopai (B; B/Color; B/Color/PW, ir kiti) Automatinis kiekvienos pakopos atitinkamų anatominių sričių matavimų ar skaičiavimų aktyvavimas Galimybė kurti vartotojui savo protokolus |
| 9. | Paciento duomenų ir vaizdų archyvo galimybės | 1 Tb vidinis kietasis diskas, CD/DVD – R/W įrenginys USB jungtys išorinėms laikmenoms Perdavimas į PACS sistemas DICOM standartu, palaikomos funkcijos: Store, Print, |
| 10. | „Žalių“ (RAW) vaizdų išsaugojimo galimybė su vėlesnio „Žalių“ vaizdų parametrų reguliavimo galimybėmis: | B rėžime: Bendras stiprinimas TGC kreivės reguliavimas Dinaminio diapazono reguliavimas Pilkumos skalės keitimas Vaizdo didinimas PW rėžime Bazės linijos korekcija Kampo korekcija |
| 11. | Komplektacija |  |
| 11.1 | Išgaubtas daviklis, pilvo organų tyrimams | Verstumas (R) 60 +/- 5 Dažnio diapazonas >1,5 – 5,5 Mhz, |
| 11.2 | Linijinis daviklis skirtas smulkių kūno dalių, sąnarių tyrimams | Paviršiaus ilgis 38 +/- 3 mm Dažnio diapazonas > 6,0 - 13,0 Mhz, |
| 11.3 | Endokavitalinis daviklis | Verstumas (R) 10 +/- 2 Dažnio diapazonas > 3 – 12,0 Mhz, Vaizduojamas kampas >150º |
| 11.4 | Daugkartinio naudojimo punkcinės adatos nukreipėjas endokavitaliniam davikliui | Būtina |
| 11.5 | Integruotas ultragarsinio gelio pašildymo įrenginys | Būtina |
| 11.6 | Nespalvotas vaizdo spausdintuvas | Būtina |
| 11.7 | Apsauginis maitinimo šaltinis „UPS“ | Būtina |
| 12. | Garantinis aptarnavimas | Ne mažiau 24 mėnesiai |